- Kaj je tomografija?

Tomografija je posebna metoda rentgenskega slikanja, ki zabriše sence superponiranih struktur zato, da prikaže določeno strukturo, ki jo slikamo bolj vidno. To ni metoda izboljšanja ostrine kateregakoli dela rentgenske slike. Nasprotno, je proces nadziranega zabrisanja, ki pusti le nekatere dele slike manj zabrisane kot ostale.

- Katera tkiva so jasno prikazana, katera so zabrisana?

Zabrisane so superponirane strukture, ki jih na sliki ne želimo videti.

- Kateri so sestavni deli tomografskega aparata?

Sestavni deli tomografskega aparata so: rentgenska cev, receptor slike ( rentgenski film ali fluorescentna plošča pri računalniški tomografiji ) in togi povezovalni drog, ki se rotira okoli nepremičnega vrtišča.

- Kakšna so premikanja rentgenskega aparata?

Rentgenska cev se lahko premika na več načinov. Novejši rentgenski aparati največkrat omogočajo linearno premikanje rentgenske cevi in receptorja slike. Ostali načini premikanja so lahko tudi krožno in kompleksno ( elipsasto, v obliki 8, hipocikloidno, spiralno ) premikanje rentgenske cevi.

- Od česa je odvisna debelina reza?

Debelina reza je obratno sorazmerna z amplitudo premikanja rentgenske cevi ( v stopinjah ). Večji kot je tomografski kot, tanjši je rez.

Teoretično je središčna ravnina v bistvu ravnina brez debeline. Slika, ki jo mi vidimo je dejansko narejena iz več tankih ravnin, ki so superponirane ena v drugo. Bližje kot je ravnina središčni ravnini, bolj ostra je.

- Kdaj uporabljamo manjši in kdaj večji kot pri tomografiji?

Namen tomografije z velikim kotom je, da se poveča mejo rentgenske vidljivosti določenega objekta oz. dela objekta, ki se jo zaradi superpozicije ostalih organov (objektov ) ne more videti na običajni rentgenski sliki.

Slabost tomografije z velikim kotom je, da se kontrast zaradi tanjšega reza zmanjšuje. Sosednje debelejše plasti tkiva namreč naredijo boljšo kontrastnost slike kot tanjši deli pri enaki počrnitvi radiograma. Tomografijo z velikim kotom uporabljamo za tkiva z visokim naravnim kontrastom ( kosti ).

Tomografija z manjšim kotom-zonografija

Zonografija je tomografija z tomografskim kotom manjšim od 10 stopinj. Zonografije ni možna pri linearni tomografiji, saj zahteva premikanje cevi v večih smereh, po navadi krožno. Celoten objekt je pri zonografiji prikazan ostro, ozadje pa je rahlo zabrisano. Zonografija se uporablja za prikazovanje mehkih delov, kjer je naravnega kontrasta zelo malo ( npr. pljuča ).

- Kdaj je zabrisanje večje?

Prekrivanje zabrisanih robov vpliva na vidljivost tomograma in nastanejo zaradi zabrisanih robov objekta, ki leži izven središče linije. Prekrivanje zabrisanih robov je bolj pogosto prisotno pri krožni tomografiji z majhnim kotom (zonografiji), manj pogosto pa pri krožni tomografiji z velikim kotom.

- Kako izboljšamo kontrastnost slike v  mamografiji?

Kontrastnost slike v mamografiji izboljšamo z: nizko energijo fotonov ( pri nižjih energijah rentgenskih fotonov je verjetnost za nastanek fotoelektričnih interakcij v tkivu v primerjavi s Somptonovim efektom večja ), kontrastnost izboljšujemo tudi z kompresijo dojke ( kompresija zmanjša debelino tkiva skozi, katero prihaja snop rentgenskih fotonov, zato nastane manj sipanega sevanja, dozna obremenitev je nižja), z zaslanjanjem snopa glede na velikost objekta, z uporabo radiografskih rešetk z različnim razmerjem za tenke in debele dojke, izjemoma tudi s tehniko zračne vrzeli, kadar želimo preiskovati majhne detajle.

- Velikost gorišča.

V mamografski rentgenski cevi sta dve žariščni nitki, ki omogočata dve različni velikosti gorišča in sicer 0,3 in 0,1 milimeter. Nekatere cevi imajo lahko tudi samo eno žariščno nitko, tako za veliko kot majhno gorišče.

- V čem se razlikujeta mamografska in klasična rentgenska cev?

- Iz česa so filtri pri mamografiji, debelina filtra?

Dodatni filtri so lahko narejeni iz istega materiala kot anoda, medtem, ko se pri tarči iz molibdena ali volframa lahko uporabljajo tudi rodijevi filtri. Za molibdenovo tarčo se uporablja 0,03mm molibdena, za rodijevo tarčo pa 0,025mm rodija.

- Zakaj je poptrebno odstraniti nizkoenergetske in visokoenergetske fotone?

- Katera stran rentgenske cevi je obrnjena proti prsnemu košu?

Proti prsnemu košu je obrnjena katodna stran rentgenske cevi.

- Zakaj je pri mamografiji intenziteta sevanja manjša kot pa pri klasični rentgenologiji?

Pri mamografiji je intenziteta sevanja manjša, ker uporabljamo manjšo ekspozicijo, uporabljamo filtre.

- Koliko ojačevalnih folij uporabljamo, kje se nahajajo in zakaj?

Mamografske ojačevalne folije so narejene tako, da omogočajo ustrezno ločljivost z majhno dozno obremenitvijo. Večinoma se uporablja gadolinijev oksisulfid, ki emitira vidno svetlobo zelene barve. Mamografske ojačevalne folije so mnogo počasnejše od nvadnih folij, kar omogočazmanjševaje radiografskega šuma in povečanje ostrine. Prednost uporabe folij, je občutno zmanjšanje dozne obremenitve, vendar pa se povečuje radiografski šum. Mamografske kasete vsebujejo le eno ojačevalno folijo zaradi boljše ločljivosti. Ojačevalne folije so na kaseti na spodnji strani, tako, da gre snop rentgenskih fotonov najprej skozi film, preden soseže folijo.

- Filmi pri mamografiji.

Mamografski filmi so visoko-kontrastni in imajo nizko hitrost. Emulzijo imajo samo na eni strani, tisti, ki je priležna k ojačevalni foliji. Film in folija se morata čim bolj prilegati, zato imajo kasete mehanizem vakuma. Na tisti strani filma, ki nima emulzije je nameščena proti-svetlobna plast, ki preprečuje svetlobi iz ojačevalnih folij, da bi prodirala skozi film in se odbila nazaj na film, kar bi lahko povzročilo slabšo ostrino slike.

- Kako nastavimo ekspozicijske pogoje pri mamografiji?

Ekspozicijske pogoje se praviloma uravnava z avtomatskim nadzorom ekspopzicije.

Anodna napetost: razlika med običajnimi in mamografskimi cevmi je izbira anodnih napetosti, od 22-40 kV. V klinični praksi se običajno uporablja med 25-28 kV

Ekspozicijski čas: anodni tok v cevi se giblje med 2 in 180 mA, odvisno od proizvajalca. Napajalniki imajo po navadi možnost izbire med 20-100 mA. Ekspozicijski čas mora biti kratek zaradi zmanjšanja možnosti premikanja med ekspozicijo, vendar dovolj dolg, da se na sliki ne vidijo lamele pomične rešetke.

Avtomatski nadzor ekspozicije je sestavni del vsakega mamografskega aparata. Uporablja se, da se zagotovi primerna počrnitev tkiva pri različni debelini in gostoti tkiva dojke, pri ustrezni anodni napetosti.

- Sestavni deli zobnega rentgenskega aparata za intraoralno slikanje zob!

Zobni rentgenski aparat je sestavljen iz treh glavnih komponent: glave aparata, ekstenzijske roke in nadzorne plošče.

- Kaj je v glavi zobnega rentgenskega aparata?

Glava aparata je sestavljena iz rentgenske cevi in tubusa za uravnavanje smeri rentgenskih fotonov, ki je lahko okrogle ali kvadratne oblike. Glavne komponente glave aparata so: svinčeno ohišje z rtg cevjo, napajalnik, olje za oddajanje toplote.

- Plasti filma za intra-oralno slikanje zob!

Radiološki film za slikanje zob je sestavljen iz štirih osnovnih plasti: baze, adhezivna plast, emulzije, zaščitna plast.

- Iz česa je filter?

Filter, ki je pod izstopiščnim okencem je iz aluminija. V kaseti pa je na zadnji strani še svinčena ploščica, ki preprečuje, da bi preiskovanec prejel nepotrebno dozo zaradi sipanja (kaseto ima namreč v ustih) kot tudi, da bi povratno sipanje povzročalo difuzno počrnitev na filmu.

- Cefalostat!

Oprema za stabiliziranje in nastavljanje glave ( ušesni nastavki, lahko tudi infraorbitalni nastavki ), buckyjev predal z vgrajenimi rešetkami, radiografska kaseta sistem foilja-film, pri digitalnih aparatih kaseto in Buckyjev predal zamenjujejo digitalni senzorji.

- Ortopan!

Pri ortopanu imamo avtomatsko nastavljanje ekspozicijskih pogojev, nastavimo kV,….. Ortopan je tehnika slikanja, ki nam čeljust in zobe na filmu prikaže v eni ravnini, čeprav je čeljust konveksna. To dosežemo tako, da se rtg. cev vrti okoli glave preiskovanca v eno smer, predal s kaseto pa v nasprotno smer.

- Nariši ojačevalec, kaj je ojačevalec?

V želji, da bi preiskave lahko izvajali pri dnevni svetlobi so v petdesetih letih 20. stoletja začeli razvijati cevi, ki so rentgenske fotone pretvorile v vidno svetlobo in ojačale. Od tod tudi ime ojačevalec.

Evakuirana ojačevalna cev je sestavljen iz štirih elementov: vhodni fluorescentni zaslon in fotokatoda, elektrostatične fokusirane leče, anoda, izhodni fluorescentni zaslon.

- Pretvorba rentgenskih fotonov ob prehodu skozi ojačevalec!

Ko snop rentgenskih fotonov prehaja skozi preiskovanca se na zaslonu prikaže slika. Vhodni fluorescentni zaslon absorbira rentgenske fotone in spremeni njihovo energijo v vidne fotone. Vidni fotoni zadenejo v fotokatodo, kar povzroča emitacijo fotoelektronov. Ti elektroni takoj potujejo od fotokatode k anodi. Tok elektronov usmerjajo elektrostatične leče, tako da slika ne izgubi svoje geometrične oblike. Elektroni zadenejo izhodni zaslon, ki emitira vidne fotone in prenaša diaskopsko sliko. Pri ojačevalcih se slika prenaša najprej z rentgenskimi fotoni, potem z vidnimi fotoni, nato z elektroni in na koncu zopet z vidnimi fotoni.

- Od česa je odvisna celotna ločljivost diaskopskega aparata?

Celotna ločljivost slikovnega sistema (ojačevalec, slike, linije, TV sistem) je odvisna od velikosti vhodne slike, oziroma od velikosti ojačevalca in kakšen TV sistem uporabljamo.

- Uravnavanje svetlosti slike/ od česa je odvisna svetlost slike?

Svetlost slike ojačevalca je odvisna od: zmanjševanja velikosti slike in pospeševanja toka elektronov v ojačevalcu.

- Doza in diaskopija?

Glede na to kakšen je namen diaskopije obstajajo trije različni načini diaskopije in sicer:

- Kontinuirano diaskopiranje pri katerem se uporablja kontinuiran snop rentgenskih fotonov z anodnim tokom v cevi med 0,5 in 4 mA. Pri tem načinu imamo relativno nizek tok, nizko dozo in slabšo kakovost slike.

- Radiografsko (kino) diaskopiranje za arhiviranje slik. Pri tem načinu je anodni tok višji, zato je posledično dozna obremenitev večja, izboljšana pa je kontrastna ločljivost slike.

- Pulzna diaskopija, ki uporablja serijo kratkih pulzov, zato je ekspozicijski čas celotne preiskave krajši. Zaradi krajšega časa ekspozicije je doza manjša, manjša pa je tudi neostrina zaradi premikanja objekta.

- Sistem za zajemanje podatkov!

Sistemi za zajemanje podatkov se med proizvajalci razlikujejo. Za pridobivanje digitalnih slik se v tem trenutku uporabljata dve različni tehnologiji: računalniška radiografija ( CR ) in digitalna radiologija ( DR in DDR ).

Računalniška radiografija v osnovi zamenjuje film s snemalno fluorescentno ploščo, ki se bere z laserjem in običajnim procesorjem z delovno postajo.  STR. 13 .

- Računalniška radiografija (CR)-kaj potrebujemo,kasete, zgradba fluorescentne plošče, nastanek latentne slike, CR-čitalec!

Računalniška radiografija v osnovi zamenjuje film s snemalno fluorescentno ploščo, ki se bere z laserjem in običajnim procesorjem z delovno postajo.

Računalniško radiografski terminal- sestavni deli terminala so: osebni računalnik z ustrezno programsko opremo, tipkovnica in operativna konzola s čitalcem črtne kode. Preko RIS ( radiološki informacijski sistem ), se preiskovančevi podatki in vrsta preiskave prenesejo iz računalnika v sprejemni pisarni na CR terminal. V primerih, kjer ni vzpostavljene RIS povezave se podatki vnašajo ročno. Običajno se vnašajo naslednji podatki: indentifikacijska številka, ime in priimek preiskovanca, datum rojstva, spol in projekcija ter organ, ki ga slikamo. Ko so na CR terminalu vpisani vsi podatki, se slikovni plošči, s pomočjo čitalca, doda koda izbranega preiskovanca in preiskave.

Kasete

Kasete so lahke, teža kaset je v primerjavi z običajnimi kasetami občutno lažja. V njih ni ojačevalnih folij, vendar pa imajo anti-statične materiale, da lahko fluorescentne plošče shranijo električni naboj. Zadnja stran kasete je narejena iz tanke plošče, ki je iz aluminija, ki absorbira rentgenske žarke. Čiščenje kasete je enostavno.

Fluorescentne plošče

Fluorescentne plošče so narejene iz sodobnih fluorescentnih snovi ( najbolj primerna barijev fluor halogenid aktiviran z europijem- BaFX:Eu). Fluorescentna snov je sposobna oddajati svetlobo, kadar je vzburjena z elektromagnetnim valovanjem določenih valovnih dolžin ( rentgenskimi ali gama žarki, UV svetloba). Fluorescenca je oblika luminiscence, ko snov, ki oddaja svetlobo zasveti v trenutku, oz. v času, ki je krajši od 10-8 sekunde po stimulaciji. Emisija se prekine takoj, ko stimulacija preneha.

Zgradba fluorescentne plošče-NARIŠI!!!!!

Fluorescenta plošča je sestavljena iz zaščitne plasti, fluorescentne plasti, odbojne plasti, prevodne plasti, podpornega materiala, svetlobotesne plasti ter hrbtne plasti.

Pridobivanje slike

Ko je fluorescentna snov izpostavljena rentgenskim fotonom, se veliko število elektronov nabije z energijo, ki je sorazmerna absorbirani energiji. Praznina, ki nastane v kristalu, ko elektron odleti, se obnaša kot pozitivno nabita. Nekaj elektronov in praznin se ponovno združi ter vzbudijo Eu2+ ion, da emitira svetlobo. Elektroni, ujeti v F+ centrih in praznine so vir shranjene energije sevanja. Ko jih v čitalcu slikovnih plošč eksponiramo z rdečo lasersko svetlobo, ki jo absorbirajo F+ centri, se ujeti elektroni osvobodijo iz teh centrov in se ponovno združijo v prazninah, nastalih v Eu2+ ionih. S tem povzročijo emisijo svetlobe iz vzbujenega stanja Eu2+ iona.

Branje slike

Za branje eksponiranih slikovnih plošč se uporablja laserski čitalec slikovnih plošč. Čitalec slikovnih plošč je prilagojen za branje različnih velikosti kaset. Čas branja, brisanja in ponovnega vlaganja slikovne plošče v kaseto je različen glede na velikost kaset.

CR čitalec

CR čitalec se uporablja za branje latentne slike, ki je na slikovni plošči. Ko je CR kaseta eksponirana in identificirana, se jo vloži v CR čitalec. Čitalec prebere podatke iz notranje čip kartice kasete, odpre kaseto, vzame slikovno ploščo iz kasete in jo skenira. Latentno sliko na slikovni plošči se stimulira z laserskim žarkom. Pridobljena slika se skupaj z podatki iz čipa v kaseti pošlje preko Etherneta?? Do mesta za obdelovanje slike. Slika se shrani na notranji hard disk, da jo lahko prenašamo. Ko je slika skenirana in poslana, se slikovna plošča zbriše z močno svetlobo, da je pripravljena na naslednjo ekspozicijo.

Brisanje slike

Ko je slikovna plošča skenirana, se vsi elektroni vrnejo v valenčne vezi, kar učinkovito odstranjuje sliko iz plošče. Energija, ki še ostane v slikovni plošči po odčitanju, se izbriše z eksponiranjem celotne površine z močno fluorescentno svetlobo.

- Prednosti in slabosti CR sistema

Glavne prednosti so:- slika je v digitalni obliki

- Velik dinamični razpon ( obseg )

- Večkratna uporaba

- Ni kemičnega procesiranja

- Relativno nizka cena

- Delovni proces podoben kot pri klasični radiografiji

Glavne slabosti so:- slabša ločljivost v primerjavi s klasično radiografijo

- Obsevanje pacienta podobno ali le malenkost manjše kor pri uporabi sistema folija-film

- Previsoka doza vodi do manjšega šuma in ne počrnitve slike, zato je nevarnost uporabe prevelikih ekspozicijskih pogojev v želji izboljševanja kontrastne ločljivosti slike.

- Digitalna radiografija

Obstajata dva sistema digitalne radiografije:

-tisti, pri katerem dobimo analogni signal ( posredna digitalna radiologija- DR), ki ga je potrebno naknadno digitalizirati

- tisti, ki daje neposreden digitalni izhod ( neposredna digitalna radiologija-DDR)

Pri slikanju z digitalno radiografijo ne potrebujemo kasete s fluorescentno ploščo in ne čitalca. Nadomešča jo detektorska plošča. Preiskovanca slikamo na detektor, ki avtomatsko pošlje digitalno sliko do začasnega shranjevanja in nato do monitorja. Detektorjev je več oblik, od velikih fiksnih sistemov, do majhnih intraoralnih naprav, za slikanje digitalnih zobnih radiogramov.

Detektorske plošče

Obstajata dva tipa slikovnih receptorjev:- posreden digitalni slikovni receptor

- Neposreden digitalni slikovni receptor

Posredna detektorska plošča na osnovi fluorescence

Pri tem tipu detektorja, se rentgenski fotoni najprej pretvorijo v svetlobne fotone in nato detektirajo. Indirekten digitalni slikovni receptor sestavljajo:- ojačevalna fluorescentna plast

- Fotodetektor ( fotosenzor)

- Steklena podlaga in

- Elektronika ( stikalo )

NARIŠI!!!! Str. 21

Neposredna detektorska plošča

Ta detektor uporablja kristale (npr. amorfen selen ), ki direktno pretvorijo rentgenske fotone v tako obliko, ki se lahko prebere.

NARIŠI!!!! Str.23

Primerjava obeh sistemov

Razlike med sistemoma so:

- Cena: računalniško zapisovanje ( CR ) je v tem trenutku še vedno cenejše kot digitalno zapisovanje ( DR ).

- Doza: odvisna od izkoristka detekcije, deleža absorbiranih fotonov, ki dajo signal in ojačanja, načeloma pa manjša pri DR

- Obstoječa oprema: DR zahteva zamenjavo obstoječe opreme. Medtem ko pri CR zamenjamo samo sistem folija-film in obdelavo filma

- Ločljivost: ločljivosti sta primerljivi. CR bi morala biti večja zaradi zapisovanja podatkov na molekularni ravni, podobno kot pri filmu, vendar pa se ločljivost zmanjša zaradi velikosti laserja in neostrine v optičnem sistemu za branje.

- Hitrost: DR je hitrejši zaradi dejstva, da ni vmesnih korakov do pridobivanja slike.

- DICOM, PACS, BIS, RIS, HL7?

DICOM ( Digital Image Communication in Medicine- komunikacija digitalnih slik v medicini ) je niz napotkov (standardov ) za proizvajalce, ki dovoljujejo povezovanje različnih naprav v radiologiji ter prenose medicinskih slik med različnimi napravami.

DICOM ni oblika datoteke ( kot npr. BMP ali JPG ), ampak niz standardov, ki opisujejo obliko datoteke.

DICOM strmi k odstranitvi problemov, ki lahko nastanejo, ko različni proizvajalci uporabljajo različne protokole v svojih sistemih.

PACS

Računalniška radiografija je hitro nadomestila stare kombinacije folija/film in opremo za dnevno razvijanje filmov, zaradi potencialnih možnosti, ki jih nudi digitalna slika.

Ena od glavnih prednosti je možnost istočasnega gledanja slik na več lokacijah. To pomeni, da ima mlajši zdravnik in njegov nadrejeni zdravnik možnost razpravljanja o slikim brez da bi katerikoli zapustil svoje delovno mesto. Prav tako je možno slike za diagnostično obdelavoposlati izven radiološkega oddelka, za takojšnje zdravljenje preiskovanca, prav tako pa je možno narediti kopije slik. Poleg tega PACS zmanjšuje nepotrebne ekspozicije ( ponovna slikanja ) zaradi izgube slik ali, ker je bil preiskovanec premeščen v drugo bolnišnico.

HL7- standard, ki se uporablja za prenos besedilnih informacij v bolnišnicah

- Zglajevalni in  kostni algoritem

Idealni visokoprepustni filter ( kostni algoritem )- popolnoma oslabi nizkofrekvenčne komponente slike, ki so manjše od neke mejne frekvence, neokrnjene pa prepusti visokofrekvenčne komponente.

Idealni nizkoprepustni filter ( zglajevalni algoritem )- je nasprotje visokoprepustnemu in popolnoma oslabi visokofrekvenčne komponente slike, ki so večje od neke mejne frekvence, neokrnjene pa pusti nizkofrekvenčne komponente ( slikanje mehkih tkiv, slabijo ostrino slike, manjše razmerje signal šum).